招标编号   DHDXSB2012026

东华大学理学院

微机控制扭转试验机采购项目

招标文件

项目名称：理学院微机控制扭转试验机

招 标 方：东华大学资产管理处

2012年07月20日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2012026

招标项目名称：理学院微机控制扭转试验机

发标时间：    2012年07月20日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校理学院微机控制扭转试验机采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式四份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标时间：2012年07月27日9:30至15:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：初定于2012年08月01日，东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2012年07月27日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：上海市松江区人民北路2999号    邮编：201620

联系人：叶剑新   电话：松江校区：67792465 传真：67792465

用户联系人：麻伟巍 13818809626

二、招标内容

微机控制扭转试验机2台

招标技术指标与技术服务

- 产品概述

微机控制扭转试验机是由加载系统、传动系统、数字式数据采集处理系统及计算机测量控制显示系统等组成，适用于对金属材料、非金属材料以及各类构件 如传动轴、半轴、各种扳手、五金工具、螺栓、双金属材料、结合件等静态扭转 力学的性能测试。该机采用卧式结构，计算机控制和屏幕显示，FineTest 数字式数据采集控制系统，全数字交流伺服系统组成。采用行星摆线针轮减速器传动， 具有加载均匀、稳定、无冲击现象、数据采集控制准确的特点。

试验测试功能：WindowsXP 中文操作平台，实现扭矩、扭转角度、变形的多 种控制。使用以图形为界面的视窗式操作系统，可设定显示屏幕及操作面板；可设定试验速度及各种控制参数；可实时显示基本试验结果；可实时显示试验过程 各种相关参数图形；可实现系统诊断并显示诊断结果。试验机实现分级管理权限， 不同的用户可进入不同的管理界面、分三级用户管理权限。

整机利用全数字交流伺服控制系统及 FineTest 数字式数据采集处理系统， 光电编码器采集试样的扭转角度。

本试验机符合 JB/T9370—2007《扭转试验机技术条件》及 GB10128—2007《金属材料 室温扭转试验方法》数据处理的相关要求。 用户也可以提供相关的技术标准，按照用户提供的标准实现试验方式的控制以及相关数据采集及处理。

二．产品描述

- 主 机：采用卧式结构，主体结构采用框架结构，以保证整机的刚性。夹具采用优质合金结构钢，保证其使用寿命。试样的安装、拆卸方便、快捷。夹头的活动端采用精密重型直线导轨，不但承受的静力矩大，而且承受的额定动静负荷也大，精度很高。

- 驱动系统：由全数字交流伺服控制系统驱动，速度调节范围宽，加载均匀、 稳定。

- 传动系统：采用行星摆线针轮减速器传动，保证传动的均匀、稳定及传动精度，横向空间范围内任意手动调节。

- 测量显示系统：该机采用光电编码器采集试样的扭转角度，高精度扭矩传感 器采集试样的扭矩，扭转计测量试样的扭转变形。计算机屏幕显示试样的扭 矩、扭转角度、扭转变形以及各类曲线等。

- 软件操作：①控制模式采用智能专家设置系统，用户可以根据自己的实际要求编制试验过程控制方式，自动完成试验。

  - WindowsXP 全中文界面，人机对话方式。计算机屏幕显示试验扭矩，扭     转角度，各种试验曲线（扭矩-时间曲线、扭矩-角度曲线、角度-时间曲线等） 试验机工作状态等。

③曲线坐标的大小可以根据实际的试验数据进行调整。

④输出打印各种试验报表格式（报表格式可以 Excel 或 Word 格式输出）。 ⑤符合 JB/T9370—2007《扭转试验机技术条件》及 GB10128—2007《金属材料室温扭转试验方法》数据处理的相关要求。

⑥可以检测试件的扭矩、最大扭矩、屈服点扭矩、上下屈服点扭矩、抗扭强度等。扭矩和扭转角自动跟踪测量，并显示试验曲线、扭矩值、扭转角、扭转速 度。 试验结束后，自动进行试验数据处理，能自动求取材料的屈服点、抗扭强 度等性能参数。能根据用户要求可随意编制报告格式并可输出打印试验报告。

⑦试验过程可以实现模拟再现。 ⑧可以进行数字化调零和标定，可以任意多条试验曲线叠加对比、输出打印。 ⑨试验数据采用数据库管理方式，便于查询和维护。 ⑩软件系统的操作可以实现三级用户管理，安全、方便、快捷。

6.安全保护系统：过载保护、过电流、过电压、欠压、超速、异常等多种保护。

三．主要技术性能指标

1.最大扭矩：1000N·m；

2.测量范围：20～1000N·m

3.试验扭矩示值相对误差：优于示值的±1%

4.试验扭矩重复性相对示值误差：≤1%

5.扭矩分辨力：最大扭矩的 1/300,000，全程不分档

- 夹头间移动距离（两夹头间距离）： 0～500mm

- 两夹具间同轴度精度：1000mm 范围内≤Φ0.2mm

- 扭转角测量范围：0～10000°

- 扭转角测量相对误差：±1.0%

- 扭转速度：0.1～720°/min  任意设定

- 扭转速度相对误差：设定值的±1.0%以内

- 电源电压：AC220V  50Hz

- 主电机功率：1.0kW

- 主机外形尺寸：1650*440*1250mm（长*宽*高）

- 扭转方向：正转 反转

四．试验机的工作环境要求

1 在室温 10℃～40℃范围内，相对湿度≤80%；

2 在稳固的基础或工作台上，水平度为 0.2/1000mm；

3 在无震动及周围无腐蚀性介质的环境中；

4 电源电压的波动范围不应超过额定电压的± 10%。

| 五．试验机的主要配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 扭转试验机主机 | 1 台 |  |  |
| 2. | 全数字交流伺服控制电机 | 1 台 |  |  |
| 3. | 交流伺服驱动器 | 1 套 |  |  |
| 4. | 扭转角测量传感器 | 1 只 |  |  |
| 5. | 高精度扭矩传感器 1000N·m | 1 只 |  |  |
| 6. | 精密级重型直线导轨 | 2 副 |  |  |
| 7. | 行星摆线针轮减速器 | 1 台 |  |  |
| 8. | FineTest 数字式数据采集处理系统 | 1 套 |  |  |
| 9. | 中文控制计算机专用软件 | 1 套 |  |  |
| 10. “戴尔”品牌计算机 |  | 1 台 |  |  |
| 11. 23 寸液晶显示器 |  | 1台 |  |  |
| 12. 试验夹具 |  | 1 套 |  |  |
|  | 根据学校实验另加配夹具 | 1 套 |  |  |
| 13. 标定杠杆 |  |  | 1 套 |  |
| 14. 技术资料 |  |  | 1 套 |  |
| 含：使用说明书、软件操作手册、合格证明书、装箱单等 |  |  |  |  |

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②新供应商需提供投标资格文件证明

3.投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。根据本招标文件中已明确告知的各项评审因素及其分值分布，对于低于所要求的技术参数将扣分或不予评标；对于高于所要求的技术参数将视不同情况酌情加分，但最高加分不得超过该项评审因素分值之10%。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.设备交货期为2012年08月25日前，投标人的交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

7.投标有效期(为投标截止期后14天)期满之前，招标方将以书面的形式通知中标人。

8.付款方式：签约后按合同付款方式支付货款。