招标编号   DHDXSB2012037

东华大学信息学院

传感器实验仪采购项目

招标文件

项目名称：信息学院传感器实验仪

招 标 方：东华大学资产管理处

2012年11月12日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2012037

招标项目名称：信息学院传感器实验箱

发标时间：    2012年11月12日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校信息学院传感器实验仪采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式四份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标截止时间：2012年11月19日下午15:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：初定于2012年11月21日，东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2012年11月19日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：上海市松江区人民北路2999号    邮编：201620

联系人：叶剑新   电话：松江校区：67792465 传真：67792465

用户联系人：左锋 13002107500

二、招标内容

传感器实验仪

招标技术指标与技术服务

常用典型传感器实验系统   35套

一、基本要求

1、★便于学生了解传感器的内部构造和测量电路的工作原理

2、★仪器的结构需保证实验系统的软硬件有进一步扩展的余地；

3、★作为实验仪器，应具有较大的设计裕量和较强的短路保护能力，线路连接可靠、安全。

4、传感器种类齐全，有一定的精度，便于用计算机做实验的特性分析；

5、★硬件和电脑连接方便，可通过USB2.0的接口PC机相连。

6、★提供的实验软件有良好的计算机界面，具备数据采集、处理、保存打印等功能。

7、★保修期至少5年， 合同签订后2个月内供货。

二、主要技术参数，性能及需求

（一）传感器安装台部分

1、平行梁：平行振动梁的自由端及振动圆下面各装有磁钢，通过各自测微头或激振线圈接入低频激振器，可做静态或动态测量。

2、应变梁：应变梁采用不锈钢片，双梁结构端部有较好的线性位移。

3、具有良好的电源保护功能。

4、★实验平台长度不大于600mm，宽度不大于400mm

（二）传感器种类：

1、★差动变压器：量程：≥5mm，直流电阻：5Ω-10Ω由一个初级，二个次级线圈绕制而成的透明空心线圈，铁芯为软磁铁氧体；

2、★电涡流位移传感器：量程：≥1mm，直流电阻：1Ω-2Ω，多股漆包线绕制的扁平线圈与金属涡流片组成；

3、★霍尔式传感器：线性半导体霍尔片，它置于环形磁钢构成的剃度磁场中，量程±≥2mm。

4、★热电偶：直流电阻：10Ω左右，由两个铜——康铜热电偶串接而成，分度号为T冷端温度为环境温度；

5、★电容式传感器：量程：±≥2mm，由两组定片和一组动片组成的差动变面积式电容；

6、★热敏电阻：由半导体热敏电阻NTC：温度系数为负25℃时为10KΩ。(NEC)

7、★光纤传感器：由多模光纤，发射，接收电路组成导光型传感器，线性范围≥2mm。红外线发射，接收，直流电阻：500Ω-1.5KΩ，2X60股丫形，半圆分布；

8、★压阻式压力传感器：具有温度自补偿功能。

9、★压电加速度计：PZT-5双压电晶片和铜质量块构成。揩振频率：1-30Hz，电荷灵敏度：q≥20pc/g；

10、★应变式传感器：箔式应变片阻值：350Ω，应变系数：2；

11、★PN结温度传感器：利用半导体P-N结良好的线性温度电压特性制成的测温传感器，灵敏度：-2mV/℃.

12、磁电式传感器: 0.21X1000，直流电阻：30Ω-40Ω，由线圈和动铁（永久磁钢）组成，灵敏度：0.5v/m/s。

13、气敏传感器：

14、★湿敏电阻：

15、★光电式

16、热释电传感器

17、★光敏传感器

18、硅光电池

（三）信号及变换

1、★电桥：用于组成应变电桥，提供组桥插座，标准电阻和交，直流调平衡网络。

2、★差动放大器：通频带0—10KHz，可接成同相，反相，差动结构，增益为1—100倍的直流放大器。

3、★电容放大器：由高频振荡，放大和双T电桥组成的处理电路。

4、★电压放大器：增益约为5倍，同相输入，通频带0—70KHz。

5、★移相器：允许最大输入电压10Vp-p，移相范围≥±20°（50KHz时）。

6、★相敏放大器：可检波电压频率0-10KHz，允许最大输入电压10Vp-p,极性反转整形电路与电子开关构成的检波电器。

7、电荷放大器：电容反馈型放大器，用于放大压电传感器的输出信号。

8、★低通滤波器：由50Hz陷波器和RC滤波器组成，转折频率35Hz左右。

9、★涡流变换器：输出电压≥|8|V（探头离开被测物）。

10、变频式调幅变换电路，传感器线圈是振荡电路中的电感元件。

11、★光电变换器：由红外发射，接收组成。

（四）二套显示仪表

1、★数字式电压/频率表：3位半显示，电压范围0-2V，0-20V，频率范围3Hz-2KHz，10Hz-20KHz，灵敏度≥50mV。

2、指针式毫伏表：85c1表，分500 mV，50 mV，5 mV三档，精度2. 5%。

（五）二种振荡器

1、★音频振荡器：0.4KHz~10KHz输出连续可调，V-P-P值20V，180°，0°反相输出，Lv端最大功率输出电流0.5A。

2、★低频振荡器：1-30HZ输出连续可调，V-P-P值20V，最大输出电流0.5A，Li端可提供用做电流放大器。

（六）★计算机接口及软件

包括把路低速模拟量的输入，八路低速模拟量的输出，和两路高速模拟量的输入，八路数字量的输入输出。和虚拟仪器数据采集卡。数据采集卡采用8位或12位A/D转换、分辨率由1/2048，采样周期1ms－1000ms，采样频率可选择。标准的USB2.0接口，与计算机串行工作。

接口需支持LabView软件的运行，可进行实验数据采集，并提供数据采集实验的源程序。

提供的处理软件需具有良好的计算机界面，可以进行实验项目选择与编辑，数据采集，特性曲线的分析、比较、文件存取、打印等。

- 三、需开设的实验项目

- ★金属箔式应变片性能—单臂电桥

- ★金属箔式应变片：单臂、半桥、全桥比较

- ★金属箔式应变片温度效应及补偿

- 移相器实验

- 相敏检波器实验

- 金属箔式应变片—交流全桥

- 激励频率对交流全桥的影响

- ★应变式传感器应用—振幅测量

- ★应变式传感器应用—电子称

- ★热电偶的原理及分度表的应用

- ★差动变压器（互感式）的性能

- ★差动变压器（互感式）零点残余电压的补偿

- ★差动变压器（互感式）的标定

- 差动变压器（互感式）的应用—振幅测量

- ★差动螺管式（自感式）传感器的静态位移性能

- ★差动螺管式（自感式）传感器的应用—振幅测量

- 激励频率对差动螺管式传感器的影响

- ★电涡流传感器的静态标定

- ★被测体材料对电涡流传感器特性的影响

- ★电涡流传感器的应用—振幅测量

- ★电涡流传感器的应用—电子称

- ★霍尔传感器的直流激励特性

- ★霍尔传感器的交流激励特性

- ★霍尔传感器的应用—振幅测量

- ★磁电式传感器的性能

- ★压电式传感器的动态响应实验

- 压电式传感器引线电容对电压放大器的影响、电荷放大器

- ★差动变面积式电容传感器的静态及动态特性

- ★双平行梁的动态特性—正弦稳态响应

- ★综合传感器—力平衡式传感器

- 半导体扩散硅压阻式压力传感器实验

- ★光纤位移传感器静态实验

- ★光纤位移传感器的动态位移实验（一）

- ★光纤位移传感器的动态位移实验（二）

- ★PN结温度传感器测温实验

- ★热敏电阻演示实验

- 气敏传感器（MQ3）实验

- 湿敏电阻（RH）实验

- 热释电传感器

- 光电开关的转速测量实验

- 硅光电池及光敏电阻

- 基于Labview的直流电压信号采集

- 基于Labview的直流电压信号采集

备注：带有“★”的项目要求必须满足。

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②新供应商需提供投标资格文件证明

3.投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。根据本招标文件中已明确告知的各项评审因素及其分值分布，对于低于所要求的技术参数将扣分或不予评标；对于高于所要求的技术参数将视不同情况酌情加分，但最高加分不得超过该项评审因素分值之10%。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.设备交货期见招标内容，投标人的交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

7.投标有效期(为投标截止期后14天)期满之前，招标方将以书面的形式通知中标人。

8.付款方式：签约后按合同付款方式支付货款。