招标编号    DHDXSB2013007

去离子水制备系统

招标文件

招标单位:  东华大学资产管理处

使用单位:  东华大学化工学院

二0 一三年四月十一日

东华大学资产管理处受我校化工学院的委托，就该院“去离子水制备系统”的购置进行国内公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2013年4月11日 在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2013年4月18日 下午14:30 时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：沈秋仙

电话： 67792465

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：赵圣印

联系电话： 67792436

第一部分 投标人须知

1．投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于50万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP(保险到东华大学)，国内产品人民币。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 5 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                          （制造厂地址）的制造／生产             （货物名称和/或描述）的                                    （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                             （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第             号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

去离子水制备系统

——招标技术指标与技术服务

- 技术参数

    - 源水水质：市政自来水。

    - 制水主机产水量：≥400L/h@25℃。

    - ★设备出水水质：

  - 纯水系统回收率：≥70％

  - 反渗透装置脱盐率：≥99％

  - 产水水质：电阻率≥2 MΩ·cm @ 25℃（即电导率≤0.1～0.5μS/cm(25℃)）,压力：3.5 Bar, TOC＜500 ppb,细菌总数＜100 cfu/ml。

4) ★对系统产水水质出具第三方水质检测报告

- 配置要求及控制要求：

- ★系统控制方式：整个系统采用PLC+触摸屏编程的模式进行集中控制，并预留上位机接口，便于扩展。设置就地控制箱，自动与手动互不干涉，独立运行，屏幕可显示设备运行状态。

- ★罐体规范：本系统中多介质过滤器，活性炭过滤器，软水器罐体均采用知名品牌产品。

- ★多路阀采用国际知名品牌如美国富莱克；

- ★泵规范：原水泵、反渗透高压泵(一,二级)、增压泵均采用国际知名名牌如格兰富产品。选用的泵具有运行平稳，低噪声，使用寿命长等特点。

- ★膜规范：反渗透采用国际知名品牌如美国陶式膜、海德能产品。

- ★RO膜具有开机自动冲洗,运行隔断时间自动冲洗,低压自动循环功能。

- ★水箱规范：采用密闭或氮封装置，含液位，入孔，呼吸阀，清洗球；

- ★EDI装置采用国际知名品牌如美国GE。

- ★EDI装置具有满水自动循环功能。

- ★控制元件等采用国际知名进口品牌产品如施耐德。

- ★系统采用PLC自动控制，一切工作模式均在预设下自动进行，具备全自动功能（自动制水、自动冲洗、源水缺水/水箱满水自动停机），其中预处理为自动运行，反渗透装置为自动运行，EDI连续电除盐装置为自动运行。反渗透清洗为自动操作。

- ★具备自动产水与超纯水制备待机功能，自动开机与关机，具备自动和手动两种控制模式；

- ★运行状态及参数在线实时显示，并在PLC能数据导出。包括：压力、电导、电阻、流量等

- 具有操作系统的故障识别和电压安全及过载保护功能；停电自动复位安全报警系统；自动保护和报警功能；局部出现问题，系统自动停机等。

- 提供详细设备的配置、名称、型号、规格、产地、生产厂家等。

- 提供易损件、备品备件及专用工具名称、型号、规格、产地、生产厂家及现行价格。

- ★制水设备RO低压前采用知名品牌如台湾环琪UPVC材质，RO高压采用知SS304 卫生级不锈钢材质，EDI后及输送管路采用国际知名品牌如日本积手Clean PVC材料，输送系统为循环管路，管路末端回水流速大于1.5米/秒。

- ★输送到室公用平台一个取水点，并配备流量累计装置，可实时检测取水水量；

- ★纯水系统输送到实验大楼，共计5层楼面，输送泵采用变频装置，一备一用；

- 配电要求：单相三线制：220V/50Hz/10A；三相五线制：380V/50Hz/30A；

- 进水要求：进水水管尺寸：≥DN25mm，出水水管尺寸：≥DN25mm；

- 质保及售后服务：

1）★质保期为一年。在质保期内，设备若非人为故障免费更换其零配件(正常到期耗材除外)；质保期后，提供设备终身维修及零配件优惠供应；报价含3年设备正常维护保养及耗材费用，如三年内还未更换的耗材应额外赠送一套。每年不得少于2次上门维护，包括检查设备各组成部分是否正常运转，RO膜及水箱每年不低于2次上门清洗，如水质无法达到使用要求，应在2个工作日内到达现场进行检测，并更换相应耗材。

2）如果设备发生故障，接到用户通知后1小时内响应，售后服务人员将于24小时内到达用户现场处理故障。

3）设备验收后，供货方必须培训2-3名使用方人员会操作本套系统，并能解决设备简单故障；

4）在上海境内有固定的办公场所，有专门服务工程师，配备常用设备易损件，在上海境内经营年限不得低于三年。

- 其他：

1）★国内产品投标商必须是纯水设备的生产厂家，进口产品必须有原厂家的授权，以便后期服务的及时性。

2）★投标商必须明确纯水制备工艺。

3）投标商提供行业内如高校和科研院所使用贵公司纯水制备系统的成功使用案例。

4）交货期：合同签订收到预付款后，供方在6-8周内交付设备并安装调试完毕。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．*是关键技术指标，任何偏离将可能导致废标。