招标编号   DHDXSB2012004

东华大学材料学院

微机控制电子万能材料试验机（加高型，标配）

招标文件

项目名称：微机控制电子万能材料试验机（加高型，标配）招标

招 标 方：东华大学资产管理处

2012年4月16日

## 招标文件

招标编号：    DHDXSB2012004

招标项目名称：微机控制电子万能材料试验机（加高型，标配）

发标时间：    2012年04月16日

## 一、投标邀请

招标方式：受用户委托和对本采购项目的要求，本处对我校材料学院微机控制电子万能材料试验机（加高型，标配）采购项目进行邀请招标。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式四份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜。

1.投标地点：东华大学资产管理处物资供应科(上海市松江区人民北路2999号行政楼123房间)

2.投标截止时间：2012年4月23日下午15:00止，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3.开标时间与地点：另定。东华大学资产管理处（松江）。

4.凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2012年4月23日前与资产管理处物资供应科联系。

本招标方地址：松江区人民北路2999号行政楼123房间 邮编：201620

联系人：张道源   电话：松江校区：67792465 传真：69972465

用户联系人：罗伟强  电话：021-67792491

## 二、招标内容

微机控制电子万能材料试验机（加高型，标配）性能指标

研究级万能材料试验，对橡胶、塑料、皮革、织物、沥青及混合料、防水卷材、织物、线绳、胶带、金属薄板、木材及人造板等材料进行拉伸、弯曲和压缩等性能的研究。

- 设备名称：微机控制电子万能材料试验机（试验空间加高型，标配）

2.  数量：试验机两台

3.  交货期：合同生效后6个月

4.  设备用途及总体要求

4.1 用途：主要用于材料的拉伸、弯曲、压缩等性能试验，为产品开发、新材料试制提供技术数据和技术支持。

4.2  材料：橡胶、塑料、皮革、金属、木材、纺织品及建筑材料等硬质或软质材料。（需要楔形夹具，杠杆夹具，织物夹具（木材类，胶带剥离类，线绳类其他的以后可以再配）

4.3  总体要求

4.3.1  设备制造商应获IS09000质量认证，具有十年以上设计、制造该类设备经验。

4.3.2  投标设备必须是标准、定型产品，不允许随标书要求而修改设备重要指标。设备必须是进口测控系统。

4.4  设备安装、调试、维修及维护方便。

4.5  本标书仅提出对设备的一些主要共性要求，投标厂商必须在投标书中详细列出设备所有构成部分及性能参数。

5.  设备主要技术性能及功能

5.1  技术指标

要求试验机为空间加高型，标准配置，环境箱带自增压液氮瓶

5.1.1  试验力

- 最大承载力：                      0.5kN-25kN

- 有效测量范围：                    0.2%-100%FS（内外不分档）

- 分辨力：                          1/200000、（全程分辨率不变）

- 示值相对误差：                    ±0.5%

5.1. 2  试验速度

  - 调节范围：                        0.005～500mm/min（无级调速）

  - 相对误差：                        设定值±0.5%

  - 匀试验力速率、匀变形速率控制范围：0.01%～10%FS/S

  - 匀试验力速率、匀变形速率控制误差：±0.5%

5.1. 3  位移（移动横梁）

  - 测量范围：                        0~999.9mm

  - 分辨率：                          0.001mm

  - 示值相对误差：                    ±0.5%

5. 1.4  变形

    - 标距：           10-100mm范围内任选

    - 输出范围：       0-5mm

    - 有效测量范围：   0.2%～100%FS

    - 分辨力：        1/120000（用户可根据试验要求自行设定）

    - 示值相对误差：   ±0.5%

5.2  软件的安全性

- 软件的安全性好，不存在由于软件误操作而引起计算机死机、试验机损坏等现象。

5.3  控制功能

- 除常规的力、变形、位移（速度）闭环控制功能外，结合材料力学实验教学的特点，在试验过程中能根据用户需求进行设定，可自动在试验过程中加载或卸载，以便观察材料的冷作硬化现象、验证胡克定律等。

5.4  售后服务要求

5.4.1  安装、培训

5.4.1.1  安装工作应在到货后15日内进行，具体日期由买方卖方共同协商解决。

5.4.1.2  投标方需免费派一位有经验的安装工程师到现场完成安装工作，安装工作将持续3天,期间对用户进行涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修日常操作的现场培训，直到用户能独立操作仪器。

5.4.2  验收

5.4.2.1  卖方提供的设备必须符合生产厂家的出厂标准及相关的标准。

5.4.2.2  现场验收

所有在合同中相应项目的样本和操作手册的技术指标将作为此设备的标准。

所有的随机附件都要安装在主机上进行演示，并保证使用正常。

验收试验完成并且买方对试验结果满意，买卖双方技术人员签署验收报告。

5.4.3  质保期

产品的质量保证期从用户验收合格后开始计算24个月止。

制造商在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，维修服务中心应立即给予答复(限时12小时内)；并派合格的维修工程师在48小时内到用户现场进行维修。在质量保证期内, 凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。

## 三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.投标文件包括下列部分：

①按照招标说明书中对招标设备进行报价，并对型号规格、品牌质量、售后服务、交货日期作详细的文字说明。所投标的设备合同、验收单与《中央国家机关2006年第一期政府采购协议供货工作有关事宜的通知》要求相符。

②供应商需提供投标资格文件证明

③产品的授权书

3.投标报价应填报品目的单价、安装调试费与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.设备交货期为：中标后6个月内，投标人的交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。