招标编号    DHDXSB2013023

微型三向压电式测力仪

招标文件

招标单位:  东华大学资产管理处

使用单位:  东华大学机械学院

二○一三年六月十七日

东华大学资产管理处受我校机械学院的委托，就该院“微型三向压电式测力仪”的购置进行公开招标，欢迎具备资质的合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2013年6月17日在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2013年6月24日下午14:30时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。

3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

招标联系人：汤敏洁

电话：67792310

地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼107室

（以上是投标书送达地址）

技术联系人：王庆霞

联系电话：67792583

第一部分 投标人须知

1．投标文件包括下列部分：

（l）对招标货物进行报价以及注有详细的文字说明，投标方可以在投标文件中建议不同的标准、型号和方案，但合理性和先进性应该相当于或超过招标文件中的要求。

（2）货物主要技术指标的详细说明及图文资料。

（3）货物响应一览表。

（4）提供投标资格证明，包括营业执照、税务登记证明、组织机构代码证、制造厂商受权书和资格证明、法人代表授权书及法人代表和委托人身份证复印件（投标单位注册资金必须大于50万元人民币，制造厂商或制造厂商驻中国办事处投标不受注册资金限制）

（5）为使招标方能够正常、连续地使用所购货物，投标方应在投标书中承诺所提供货物从招标方开始使用后完整备件供应期限和优惠条件， 并具有一定的销售业绩和技术支持服务、维修、维护能力的支撑材料。

2．投标报价：

（1）投标报价应填报品目的数量、产地、单价与总价、最后优惠价或优惠条件。每一个相同指标的品目只允许有一个报价，不接受不确定报价。报价方式：进口产品美元CIP(保险到东华大学)，国内产品人民币。

（2）投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的（除非招标方对货物制作提出新的要求），不得以任何理由予以变更。

3．投标人应在投标文件中注明投标货物的交货期和保修期（验收合格之日起），交货期超过买方可接受时间范围的投标将被视为非响应性投标。

4．投标有效期（为中标后30天）期满之前，招标方将以电话形式通知中标人，未中标者不再另行通知。

5．付款方式：(1) 进口产品 100%L/C信用证（见提货单90%，验收合格10%）

(2) 国内产品合同签订预付30%，验收合格后卖方开立100%全额发票及支付10%的质保金,买方收到后付合同价的70%，10%质保金一年保修结束后返还。特殊情况另行商定。

第二部分 投标函件及有关格式

投标函格式

致：

根据贵方                                      项目招标采购的货物的投标邀请书（招标编号为：                       ）现在正式授权的下列签字人                     （姓名和职务）代表投标人                （投

标人的名称）,提交下述投标文件正本1份，副本 5 份：

（1）投标报价表（加盖公章）；

（2）货物说明一览表；

（3）规格响应表；

（4）资格证明文件；

（5）其他文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下；

(a)按招标文件的规定提交的货物及提供伴随服务的投标包件            总价为（大写）            。

(b)我们将按招标文件的规定，承担完成合同规定的责任和义务。

(c)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改文件（如有该文件），我们知道必须放弃对上述文件中所有条款提出存有含糊不清或不理解之问题的权利。

(d)我们同意在开标日期起遵循本投标书的规定，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力，而且有可能中标。

(e)我们将信守承诺在开标后规定的投标有效期内不会撤回投标。

(f)同意进一步提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(g)我们完全理解贵方不一定要接受最低价的报价的投标或迟收到的任何投标。

与本投标有关的正式通讯地址为：

联系地址：

邮政编码：

电话号码/手机号：

传真号码：

电子邮件：

投标人代表姓名：

公章：

日期：       年      月      日

法人代表授权书

本授权书声明：注册于             的                  公司的在下面签字的             （法人代表姓名、职务）代表本公司授权              （单位）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人就项目的                合同投标及合同的谈判、签约、执行完成和保修并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月      日签字生效,特此声明。

授权代表签字盖章：

代理人（被授权人）签字盖章：

见证人签字盖章：

单位名称（公章）：

地址：

制造厂的资格声明

1、名称及其他情况

(1)制造厂名称：

(2)地址：

(3)成立和／或注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)职员人数：

一般人数：

技术工人：

(7)近期资产负债表（到           年          月          日止）

a、固定资产原值：

b、流动资金：

c、长期负债：

d、短期负债：

e、资金来源：自有资金：

银行代款：

f、资金类型：生产资金：

非生产资金：

2、制造投标货物的设施及其他情况

（1）关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：                      生产的项目：

年生产能力：                        职工人数：

（2）本制造厂不生产而须从其他制造厂购买的主要零部件：

其他制造厂名称和地址：

主要零部件名称：

3、制造厂生产此投标货物的历史年数：

4、近三年该货物销售给内外主要客户的名称地址

名称的地址：

销售项目：

出口销售额：

5、近三年的年营业额：年份                    国内

出口                   总额

6、易损件供应商的名称地址：部件名称：

供应商：

7、开户银行的名称地址：     银行名称：

地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：    年    月   日                制造厂名称（公章）：

授权代表签字：                         电话号码：

制造厂授权书

致：                                                      （买方名称）

作为设在                          （制造厂地址）的制造／生产             （货物名称和/或描述）的                                    （制造厂名称）在此以制造厂的名义授权                                             （代理公司名称的地址）用我厂制造的上述货物就第             号招标邀请书递交投标书并进行后续的合同谈判和签署合同。

我们在此保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任。

出具授权书的制造厂名称：

（盖章）：

日期：       年      月    日

第三部分 货物需求一览表及技术规格

- 一、招标项目

1、项目名称：微型三向压电式测力仪

2、数量：1台

3、交货期：合同生效后3个月内交货

4、交货地点：东华大学 机械工程学院（上海松江区人民北路2999号）

- 二、具体技术要求和配置

1、环境及工作条件要求

（1）使用场地：室内。

（2）环境温度：0~70。

（3）湿度：28%~80%RH。

（4）电源：380/220V, 50Hz。

- 技术说明

- 2.1 基本说明

用于精密加工过程中微切削力的测量，压电式。台式安装方式，外形体积小。高灵敏度，线性度较好。测量精度受温度影响小。

- 2.2 技术指标参数如下

*（1）量程：+-250N；允许过载：不小于+-300N。

*（2）灵敏度：不小于13 pc/N。

*（3）误差（线性和迟滞重复性）：<= +-0.4（%FSO）。

*（4）刚度：不小于250N/um。

*（5）重量：不大于1kg。

*（6）防护等级（按照EN60529标准）：IP67。

（7）最大外形尺寸：不大于80*80。

- 2.3 附件名称及技术参数

*（1）至少3通道电缆，连接测力仪传感器和电荷放大器。

*（2）至少3通道电荷放大器。

*（3）连接电缆， 连接电荷放大和数据采集。

- 三、培训、安装、技术文件、保修

3.1技术支持（安装、调试、培训、技术文件及保修）

1．为使合同设备能顺利安装运行，供方负责派有经验的技术人员在接到用户通知后7日内到合同设备现场进行安装，并于安装调试现场对用户有关人员进行合同设备的软、硬件（包含附件）操作、维护、保养、维修等方面的技术培训，免费培训三人，培训时长不低于40小时，直至接受培训的人员掌握并能独立熟练操作。要求详细准确地讲解操作手册、技术文件、图纸、设备性能、分析方法、设备保养方法及注意事项等，回答和解决需方提出的有关合同设备的技术问题并对设备性能的各项指标负责。

2．安装标准：所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3．验收时，在模拟的集成环境中进行验收。

3.2售后服务

1．设备验收合格之后，整个系统免费保修至少一年（在此期间仪器的维修和零件更换全部免费，并且免人工费），终身提供仪器维护及技术支持服务。

2．质量保修期满后，若出现故障，维修时仅收取零配件成本费用，免人工费。

3．响应时间：不论保修期内或者保修期满之后，若合同设备及配件出现故障，供方接到需方通知后，应在不超过24小时做出响应，48小时内到达合同设备安装现场检查处理，商讨解决事宜半个月内给予解决。

3.3要求供方提供相关的全套技术资料，主要技术资料包括但不限于以下内容：

1．两年内操作备品、备件、易耗品及维护检修工具清单。

2．与主机配套的设备和易耗品的国内生产厂家或进口产品的国内代理商，并保证其设备和易耗品有存货。

3．易损件清单及更换周期

4．安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册和电路图等技术文件，包含纸质和电子文档。

5．产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

6．技术资料语言限于中文或中英文对照。

- 四、供应商资格要求

1．供应商必须是在中国境内（包含港、澳、台）具有法人资格的同行业中的知名企业或国外知名企业，并且在上海设有办事处，办事处内有技术人员能熟练解决相关问题。

2．供应商必须具有原生产厂商的授权委托书原件和质量认证书。

3．供应商必须是具有本次招标采购设备的生产或销售权的制造商或经销商，同时具有完成本招标合同，并能为本招标采购的设备提供全套专业技术指导与培训，安装调试以及长期售后服务和备品备件的能力。

4．供应商具有类似成功案例或者高校合作案例至少二例。

注：

1.投标人须对其所提供资料的真实性和投标行为的合法性负责，如有作假或违纪，一经发现立即取消投标资格，并将其列入不诚信记录名单，视情况限期禁止参加东华大学的设备采购活动。

2．如果实质性响应招标文件的所有投标商的投标价格均超过业主对本项目的预算，业主将保留在发出中标通知书之前拒绝所有投标的权利。投标方应考虑高校为特殊采购方，给予最大的优惠。

3．*是关键技术指标，任何偏离将可能导致废标。